## 設計書
金抜設計書
名称 | 単位 | 原設計 |  |  | 摘要
|  | 数量 | 単価 | 金額
一般Ｘ線撮影間接変換ＦＰＤ装置 | 0 | 0 |  |  | 0
富士フイルム CALNEO Flow G77 | 式 | 1 |  |  | 同等品
ＦＰＤ装置用バッテリーパック | 個 | 2 |  |  | 0
無線アクセスポイントＤ | 個 | 1 |  |  | 0
ＡＰ絶縁強化キット | 個 | 1 |  |  | 0
ＤＸコンソールアップグレードソフト | 個 | 1 |  |  | 0
アップグレード設定費用 | 個 | 1 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 |  |  | 0
合計
消費税 | ％ | 10
設計額

## 仕様書
仕様書
一般Ｘ線撮影間接変換ＦＰＤ装置に関して以下の要件を満たすこと
１ 一般Ｘ線撮影間接変換ＦＰＤ装置に関して以下の要件を満たすこと。
| 1-1 | FPDは室内空調制限が穏やかなGOSを用いた間接変換方式であること。
| 1-2 | FPDは鮮鋭度向上のためX線照射側（おもて面）からデータを読取る構造であること。
| 1-3 | FPDのTFT基盤は耐衝撃性を考慮し、フィルムタイプであること。
| 1-4 | FPDは最大撮影サイズが16.7×16.8ｲﾝﾁ以上であること。
| 1-5 | FPDの読取り画素サイズは150μm以下であること。
| 1-6 | FPDの読取りグレーレベルは16bit以上であること。
| 1-7 | 撮影後2秒未満でプレビュー画像が表示できること。
| 1-8 | 撮影間隔は無線で8秒未満であること。
| 1-9 | IEEE802.11acに準拠した無線運用方式を採用していること。
| 1-10 | 無線は、2.4GHｚ帯の周波数帯域に加えて、W52、W53、W56の高周波帯域にも対応していること。
| 1-11 | バッテリーは着脱が可能で、バッテリー交換が出来るリムーバブル方式であること。
| 1-12 | フル充電で最大13時間以上の待機が可能であること。
| 1-13 | バッテリー充電器は最大2枚以上のバッテリーを同時に充電出来ること。
| 1-14 | 3分間の充電で30枚以上の撮影ができること。
| 1-15 | 外形寸法は460×460×15ｍｍ以下であること。
| 1-16 | 重量は2.3kg以下であること。
| 1-17 | 全面耐荷重310kg以上、スポット耐荷重160Kg以上であること。
| 1-18 | 本体の撮影面にセンターを示すLEDを搭載していること。
| 1-19 | バッテリー残量をFPD本体で確認出来ること。
| 1-20 | 起動時にユーザー操作なしで、X線照射を行なわない自動キャリブレーションを行うこと。
| 1-21 | X線自動検出機能を有すること。
| 1-22 | FPD本体に内蔵メモリを搭載し、画像処理ユニットなしで撮影および画像の一時保存が可能であること。
| 1-23 | 内蔵メモリには99画像以上の画像を一時保存できること。
| 1-24 | FPD本体表面に抗菌コートを施しており、衛生的に取扱うことができること。
| 1-25 | IP5Xの防塵に準拠していること。
| 1-26 | IPX6の防水に準拠していること。
| 1-27 | FPD装置を既存制御装置（富士フイルム社製Console Advance）と接続すること。